2021年杭州市政府采购医疗设备公开招标项目

（第五十六期）

招 标 文 件

招标编号：Hwcg2021-56

杭州市卫生健康事业发展中心

2021年9月

目  录

第一部分  招标公告 —————————————1

第二部分  编制和提交采购响应文件须知 ————6

第三部分  评分办法和评分标准————————29

第四部分  项目技术规范和服务要求——————32

第五部分  采购合同的一般和特殊条款—————34

第六部分  应提交的有关格式范例———————36

第七部分  采购需求表————————————58

第一部分 招标公告

项目概况

2021年杭州市医疗设备政府采购公开招标项目（第五十六期）招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2021年   月   日   点   分   秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：hwcg2021-56

项目名称：2021年杭州市医疗设备政府采购公开招标项目（第五十六期）

预算金额（元）：3840000

最高限价（元）：290000,330000,420000，200000,300000，900000,900000,500000

标项一
     标项名称: 杭州市第一人民医院内窥镜摄像系统A
     数量: 1  
     预算金额（元）: 290000 
     简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于门诊耳鼻喉部位内窥镜检查。
     备注：国产

标项二
     标项名称: 杭州市第一人民医院内窥镜摄像系统B 
     数量: 1  
     预算金额（元）: 330000 
     简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于门诊耳鼻喉部位内窥镜检查、治疗使用

备注：国产

标项三
     标项名称: 杭州市第一人民医院睡眠记录仪
     数量: 6  
     预算金额（元）: 420000 
     简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于对患者睡眠过程中的脑电、眼动电、肌电、心电、呼吸气流、胸腹呼吸、脉搏血氧饱和度、脉率、体位、腿动、鼾声等生理参数的监测。可通过睡眠分期、检测睡眠呼吸事件并进行类型分析、下肢体动分析，用于睡眠呼吸暂停低通气综合征及其他睡眠障碍的诊断。。 
     备注：国产

标项四
     标项名称: 杭州市第一人民医院玻片打号机
     数量: 1  
     预算金额（元）: 200000 
     简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：适用于载玻片的标识打印。
     备注：允许进口

标项五
     标项名称:杭州市第一人民医院动脉硬化检测仪
     数量: 1  
     预算金额（元）: 300000
     简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于全身动脉硬化和动脉粥样硬化等心血管疾病早期检测和风险评估，该设备能用于糖尿病、肥胖、三高人群、心脏病，单侧肢体缺损等。 
     备注：允许进口

标项六
     标项名称:杭州市第一人民医院多普勒彩色超声诊断仪A
     数量: 1  
     预算金额（元）: 900000 
     简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于腹部、妇产、成人心脏、泌尿、血管、小器官、介入等方面的临床诊断和教学工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 
     备注：国产

标项七
     标项名称: 杭州市第一人民医院腹部超声多普勒诊断仪
     数量: 1  
     预算金额（元）:900000
     简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：主要用于腹部、妇产、成人心脏、泌尿、血管、小器官、介入等方面的临床诊断和教学工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

备注：国产

标项八
     标项名称: 杭州市第一人民医院运动心肺测试系统
     数量: 1  
     预算金额（元）: 500000
     简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于心肺储备功能的评价、疾病的诊断及判断治疗，评价心肺功能及康复评估。
     备注：允许进口

## 合同履约期限：标项 1、2、3、4、5、6、7，8，详见《招标文件》。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2021年   月   日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：“政采云'网上下载

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年  月   日 00:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台

开标时间：2021年  月  日 00:00

开标地点（网址）：上城区开元路70号二楼

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：电子招投标的说明：（1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。（2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。（3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。（4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。（5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交备份投标文件1份。（6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。（7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（8）政府采购云平台技术咨询电话：400-881-7190。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州市第一人民医院

地    址：上城区浣纱路261号

项目联系人（询问）：洪哲云

项目联系方式（询问）：0571-56007337

质疑联系人：杨凯

质疑联系方式：13505814789

2.采购代理机构信息

名    称：杭州市卫生健康事业发展中心

地    址：上城区开元路70号

项目联系人（询问）：江腾

项目联系方式（询问）：87012671

质疑联系人：余侃

质疑联系方式：87012671

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市财政局政府采购监管处

地    址：杭州市中河中路152号617办公室

传    真：0571-87715261

联系人 ：吕先生

监督投诉电话：0571-87715261

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

杭州市卫生健康事业发展中心

二○二一年  月   日

第二部分  编制和提交采购响应文件须知

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明 一、项目名称：2021年杭州市医疗设备政府采购公开招标项目（第五十六期）。 一 二、采购预算：详见第七部分《采购需求表》 三、项目技术规范和服务要求：详见第七部分《采购需求表》 四、设备安装地点：采购单位指定地点。 五、设备安装时间：按《杭州市医疗设备政府采购合同》执行。 六、投标报价：有关本项目实施所需的货物购置费、运输费、仓储、安装调试费、技术指导、售后服务及维护费、税金等所涉及的一切费用均计入报价。《投标设备报价明细表》是报价的唯一载体。 七、政府采购当事人及监管部门：杭州市第一人民医院为本项目的采购人（合同中的甲方），杭州市卫生健康事业发展中心为采购代理机构，自愿参加本次项目投标的法人为投标人，经评审产生并经批准的投标人为预中标人，经公示无异议，并签订合同后的中标人为供应商（合同中的乙方），杭州市财政局为政府采购监督管理部门。 |
| 2 | 投标时提供的资质文件： （1）资格性审查要求的资格证明文件：营业执照(或事业法人登记证或其他工商 等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件、2020年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明。 （2）特许资质文件（如果有）： 法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的投标人，不能推荐、确认为中标供应商。 |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |
| 4 | 评标办法：采用综合评分法。 |
| 5 | 合同名称：《杭州市医疗设备政府采购合同》 |
| 6 | 合同款结算方式：合同生效后7个工作日内投标人向采购人办理合同总价30%的预付款结算手续，项目验收完毕后投标人向采购人办理余款结算手续。 |
| 7 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |

一、总  则

## 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## 2.定义

## 2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

## 2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

## 2.3 “供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。

2.5“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.6 《采购需求表》“是否重要参数”中标注为“是”的技术参数均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理；其他技术参数为一般指标，负偏离将导致评审时扣分。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。

3.3小型、微型企业价格扣除。

3.3.1小型、微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.3.2小型、微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.3对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业与组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

3.3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.4中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

4信用记录：

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

4.4.1信用信息查询的截止时点：投标截止时间。

4.4.2查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）。

4.4.3信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

5. 询问、质疑、投诉

5.1供应商询问

根据采购人与采购机构签订的《杭州市集中采购年度委托协议》的规定：供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购机构提出询问，采购机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

5.2供应商质疑

5.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

5.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。根据采购人与采购机构签订的《杭州市集中采购年度委托协议》的规定：对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，原则上由采购人负责答复；对采购文件中其他内容提出的质疑，原则上由采购机构负责答复。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。根据采购人与采购机构签订的《杭州市集中采购年度委托协议》的规定：对采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项提出的质疑，原则上由采购人负责答复；对采购过程中其它事项提出的质疑，原则上由采购机构负责答复。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，采购机构负责答复。

5.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

5.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

5.2.3.2质疑项目的名称、编号；

5.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

5.2.3.4事实依据；

5.2.3.5必要的法律依据；

5.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件1。

5.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

5.3供应商投诉

5.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

5.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

投诉书范本及制作说明详见附件2。

二、招标文件

6．招标文件的构成

6.1招标文件主要包括下列文件及附件：

第一部分  招标公告

第二部分  编制和提交采购响应文件须知

第三部分  评标办法及评分标准

第四部分  项目技术规范和服务要求

第五部分  合同的一般条款和特殊要求

第六部分  应提交的有关格式范例

第七部分  采购需求表

6.2  投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括投标须知、采购需求、合同条件、投标文件格式及其附件等。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被采购代理机构拒绝。

7. 招标文件的澄清与修改

7.1  已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，请于规定时间内以书面形式送达采购代理机构，经采购代理机构研究，对认为有必要回答的问题，将书面形式通知所有投标文件收受人。

7.2  采购机构对采购文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取采购文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.3  不论采购代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

三、投标文件的编制

8. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。

9.投标保证金

本项目不需要交纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，以中文文本为准。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

11. 投标文件的组成

11.1 投标人的投标文件应包括资格文件、报价文件和商务技术文件。

11.2资格文件（均需使用电子签名）

11.2.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

11.2.2 2020年度资产负债表等财务报表资料文件 (或其它财务状况报告，新成立的公司，必须提供情况说明)；

11.2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（由供应商根据投标项目行拟定承诺函）；

11.2.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

11.2.5具有良好商业信誉的特别声明（至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）；

11.2.6符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

11.3 报价文件（均需使用电子签名）

11.3.1投标函

11.3.2投标设备报价明细表

11.3.3中小企业声明函（生产厂家，如果有）

11.4商务技术文件（均需使用电子签名）

11.4.1投标设备配置清单（明确品牌、型号）

11.4.2消耗品、易耗品购买价格清单（如果有）

11.4.3保修价格，维修配件价格，维修服务费价格

11.4.4投标设备简要说明一览表

11.4.5投标设备技术参数偏离表

11.4.6商务条款偏离表

11.4.7业绩（2018年1月1日起投标人做过的同类产品合同）

11.4.8安装、验收、培训方案

11.4.9售后服务方案

11.4.10法人授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，

需提供其身份证复印件正反面）、授权代表的身份证（复印件）

11.4.11进口产品代理证明或制造商出具的授权书

11.4.12投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

11.4.13食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明

11.4.14投标机型说明书（即DATASHEET或彩页）

11.4.15廉政承诺书

11.4.16投标人认为需要的其他文件或说明（如优惠承诺）

11.5设备的技术指标情况

（1）所投设备的完整配置方案，详细列明投标设备的所有技术指标（包括所投设备的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。同时还须包括产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，产品制造、安装、验收标准，详细的交货时所配文件清单、主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数）等，任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任。

（2）投标人在投标文件中，对采购需求中所提出各项技术要求和配置清单应进行逐条逐项的答复、说明和解释。首先对响应或偏离程度明确作出“响应或正偏离”、“不响应或负偏离”等应答，然后作出具体、详细的说明。若采用“详见附件”、“参见附件”方式说明的，应指明所指文档（应是投标文件的组成部分）的具体章节及页码，任何含糊不清的表示对评标结果的影响将是投标人的责任。

11.6售后服务承诺与方案

详细阐述投标人和投标人在设备升级、故障排除、技术咨询、技术指导、售后维护等方面售后技术支持服务内容。

（1）针对本项目的维护方案。投标文件中应列明产品的技术服务和售后服务的程序、内容及实施条件[包括全国统一销售热线和针对本次投标项目所提供的销售服务热线；技术服务（或售后服务）机构的地址、人员状况、维修能力及联系方式和所能提供服务内容的文字及电子文档]，并能够快速提供良好的售后服务支持。同时，在杭州市常年备有备品、备件，供货能力强，速度快，能迅速响应采购人的要求。

（2）针对本项目的服务承诺。投标人应以书面形式完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、投标人和生产商可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。

（3）质保期内外的基本服务要求。 质保期内提供免费上门维护、升级服务，对故障在24小时内响应，三天以内解决问题；不能修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证采购人的正常使用。

12. 投标报价

12.1. 有关本项目实施所需的货物购置费、运输费、仓储、安装调试费、技术指导、售后服务及维护费、税金等所涉及的一切费用均计入报价。《投标设备报价明细表》是报价的唯一载体。

12.2. 投标总价中还应包括以下内容：

12.2.1 招标文件中特别要求的备件、消耗品和专用工具的费用。

12.2.2 招标文件中特别要求的设计、安装、调试、培训及其它附带服务的费用。

12.2.3  招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.3  投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的, 采购机构将不接受有选择的报价。

12.4  投标人所投货物的供货价格不应高于相同品牌相同型号在浙江地区其它部门近三年的采购供货价。

13. 投标文件的编制

13.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。投标文件未按规定的格式编制的，投标无效；

13.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

13.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.4为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

14. 投标文件的上传、递交、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15、备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称，不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标有效期

16.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天，投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

16.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

16.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

17.开标

17.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

17.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

17.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

18资格审查

18.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

18.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件（如果有）进行审查。

18.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

18.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

18.5合格投标人不足3家的，不再评标。

19 信用信息查询

19.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

19.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

19.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

五、评标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第三部分“评标方法及评分标准”

六、定标

20. 定标

采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

21. 中标通知

21.1采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并将在发布招标公告的同一网站公告中标结果。

21.2在采购机构发出中标通知书前，预中标人有违反有关法律法规和本用户需求行为的，则取消其预中标资格。

21.3中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

21.4投标人全部接受合同条件并签订合同后，中标通知书亦成为合同的组成部分。

21.5中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以重新组织政府采购活动。

21.6在中标人签订合同并生效后，中标人即为投标人，采购代理机构及时将未中标的结果通知其他投标人。

七、合同签订及其他

22. 合同的签订

22.1确定中标人后，采购代理机构将通知中标人领取中标通知书。在该通知书上明确签订《杭州市医疗设备政府招标采购合同》的日期、地点和要求。

22.2中标方按《中标通知书》指定的时间与设备采购人签订《杭州市医疗设备政府招标采购合同》。

22.3合同生效后7个工作日内投标人向采购人办理合同总价30%的预付款结算手续；项目验收完毕后投标人向采购人办理余款结算手续。

22.4 如采购代理机构发出《杭州市医疗设备政府招标采购合同》后，投标人无故拒绝或延期供货，除按照协议书和合同条款处罚外，采购代理机构有权单方面终止协议和合同，同时提请有关监督管理部门将其列入不良行为记录名单，禁止其一年内参与市本级政府采购活动，并给予通报。给采购代理机构和采购人造成损失的，投标人应承担赔偿责任。

23. 供货方式、交货时间及验收方式

23.1 投标人在协议书规定期限内，将所供设备（出厂原包装）按《杭州市医疗设备政府招标采购合同》清单所列的采购人名称、地址，运至指定地点拆箱，并负责安装调试，设备运行正常后交付使用。

23.2 投标人必须向采购人提供设备发票、产品说明书、质量保证书、“三包凭证”等相关资料，否则，采购代理机构有权提前终止协议和合同。

23.3 采购人对所供设备和安装质量进行最终验收。验收合格后，采购人、投标人共同签署安装验收合格报告，作为考核投标人售后服务和质量的依据。

24. 履约保证金

乙方必须在本合同生效前向甲方缴纳合同总价5%的履约保证金，作为合同生效的必要条件。履约保证金在货物验收、检测合格满12个月后，无质量、维护等问题，凭乙方开具的收据，在30个工作日内原额无息退还，如乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从上述履约保证金中取得补偿。

履约保证金当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

25. 售后服务考核

采购机构将配合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，采购代理机构将视情况没收履约保证金，终止合同，并提请有关监督管理部门给予相应处罚。

26. 采购方式改变

在符合资格的投标人不足规定数量或投标人提供的货物及其报价、售后服务承诺等不能满足采购人要求，以及采购过程中出现其他不正常情况时，经批准，采购代理机构将根据相关法律规定，重新选择合适的方式进行采购。

27. 解释权

凡涉及本次招标文件的解释权均属于杭州市卫生健康事业发展中心

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

第三部分  评标办法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成

采购组织机构依照相关法规，组建由5人及以上奇数人员组成评标委员会，其中招标人代表不得超过1人且不能担任评标委员会组长，相关专家不少于成员总数的2/3。评标委员会负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等，并形成书面的评标结果。

3.评标委员会的组成人员的回避。

在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本办法第五十一条规定的情形除外；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.5行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。评标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）《投标报价明细表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《投标报价明细表》为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.顺序排列与中标候选推荐。

12.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

12.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，若投标产品型号相同，则按投标报价由低到高顺序排列，若投标产品型号不同，按技术指标优劣顺序排列。

13．无效标

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.3投标文件未按规定的格式编制的；

13.4投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

13.5投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

13.6投标文件中法人授权书所载内容与本项目内容有异的；

13.7投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.8投标文件中法定代表人和授权代表身份证复印件不齐全的；

13.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.10投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.11投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.12投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.13投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.14报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.15《投标报价明细表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

13.16投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.17投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.17.1使用伪造、变造的许可证件；
  13.17.2提供虚假的财务状况或者业绩；
  13.17.3提供虚假的信用状况；
   13.17.4其他弄虚作假的行为。
    13.18投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.18.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.18.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.18.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.18.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.18.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.18.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.18.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.18.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.18.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.18.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.18.11不同投标人的投标文件异常一致；

13.18.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.19未提供有效的《医疗器械注册证》的；

13.20重要技术参数、配置要求、商务要求、产地要求中的条款，若投标人有1条以上（含1条）不符合招标要求，则作为无效标处理。其它技术参数栏累计11条以上（含11条）不符合招标要求，也作为无效标处理。

13.21投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

13.22法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

五、评标报告

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购机构提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、废标

16废标：在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、重新组织采购

17重新组织采购。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

八、评标内容的保密与录像

18.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

19.录音录像。采购机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

九、具体评标标准

本项目采用公开招标方式，投标方根据招标文件的要求提供产品的配套、性能说明及价格，由评标委员会通过综合评分法最终决定中标人，评分满分为100分，投标人的评标得分为各评标内容得分的汇总得分，得分最高的投标人为最终中标人，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。评分过程中采用四舍五入法，保留小数点2位。

评标中，先进行商务、技术部分评分，评标委员会每人一张记名评分表，。评标委员会成员的有效评分的算术平均值为各投标人商务、技术部分的最终评分值。采购组织机构在公布商务、技术部分得分后再开启报价文件进行唱标。

二、评分标准

1价格分（30分）

根据各投标人的有效投标报价，以满足招标文件要求且有效投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/有效投标报价)×价格权值×100(精确到小数点后二位，由采购机构当场统一计算)。

2商务技术及其它分（70分）

| 序号 | 评审内容 | 评审权重 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对应于招标文件技术指标的偏离度 | 30 | 一项指标负偏离扣3分，本项最高得30分，最低得0分。技术需求负偏离达11项（含）以上的，投标无效 |
| 2 | 产品技术及功能先进性 | 10 | 根据投标产品的先进性、可靠性、成熟性给0-10分 |
| 3 | 后期成本 | 6 | 运行成本：根据投标产品消耗品或易耗品价格给0-3分； 维修成本：根据保修价格、配件价格、维修费用给0-3分 |
| 4 | 保修年限 | 6 | 符合《招标文件》要求之外每增加1年加1.5分，最高6分。 |
| 5 | 业绩 | 6 | 2018年1月1日（以签订合同时间为准）以来近三年投标人同类产品销售业绩，参考合同复印件实例证明，每份计1分） |
| 6 | 安装、验收、培训方案 | 5 | 1、安装、验收方案（3分） 未提供方案的，得0分； 安装、验收方案过于简单的，得1分 有较为详细的安装、验收方案的，得2分； 安装、验收方案有明确的计划和步骤，有具体合理的验收标准的，得3分； 2、培训方案（2分） 未提供方案的，得0分； 培训方案过于简单的，得1分； 培训方案具体、合理、可行的得2分。 |
| 7 | 售后服务能力、方案 | 5 | 是否由设备制造商提供质保期内售后服务给2分； 根据售后服务方案、售后服务内容等给0-3分 |
| 8 | 优惠条件 | 1 | 评委对投标文件中是否有超出招标文件的优惠条件进行评议，没有实质性优惠条件得0分；有优惠条件的，根据优惠内容得1分 |
| 9 | 投标文件制作质量 | 1 | 评委对投标文件的制作质量进行综合评价，根据制作情况得0分或1分 |

第四部分  项目技术规范和服务要求

招标设备质量及服务要求

一、招标设备的制造标准、安装标准及技术规范要求必须符合我国标准或设备使用方认可的有关国际标准。

二、应标设备的电气装置应符合IEC标准，仪器仪表必须符合ISO9000系列标准。

三、投标人在应标文件中提供质保期内的服务计划。

四、在质保期后，应标商应提供维修保养服务，投标人应在应标文件中说明维修保养方案。

五、投标人提供维修保养的内容、价格及备品、备件的分项价格清单，并承诺该价格保持不变的期限。

六、投标人应负责对采购人进行操作、保养、维护培训，并在应标文件中说明培训文件。

七、设备到达采购人后，投标人应在收到通知三日内，派出合适的技术人员前往采购人进行安装调试，投标人应提供安装方案（包括人员、时间、内容），并说明采购人需要配合的工作内容。

八、投标人在采购人进行安装调试期间，费用由投标人负责。

九、安装调试应在十个工作日内完成（下限由投标人自报），因安装延期而产生的费用和造成采购人的损失由投标人承担。

十、如投标人委托国内代理商（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明；但投标人仍要对应标设备及其安装质量负全部责任。

十一、投标人应在应标文件中如实提供制备及主要零部件的产地和制造厂名称，并保证提供的设备是否符合上述产地及制造商的原装产品。

十二、投标人在应标文件中应提供设备的验收标准、安装技术规范，供采购人参考。验收标准应符合中国有关的国家标准。

十三、设备安装调试后，投标人负责安装质量，如有争议，经国家规定检验机构验收合格后，双方共同签订设备验收合格证书。

十四、如验收时发现设备达不到招标文件规定的性能指标，投标人必须更换部件，进行调整，使设备最终能达到合同规定的技术要求，并且要赔偿由此对采购人造成的损失。

第五部分   合同的一般条款和特殊要求

杭州市医疗设备政府采购合同

（以实际签订为准）

甲方（需方）：

乙方（供方）：                                             签订时间：2021年  月   日

根据《中华人民共和国合同法》有关规定和hwcg2021-      号中标通知书，签订本合同，《中标通知书》作为本合同组成部分，乙方按《招标文件》执行本合同。

| 设备名称 | 产地 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ￥.00 | ￥.00 |
| 成交总价（人民币大写）： |

一、质量要求

（1）制造标准、安装标准及技术规范要求必须符合我国标准或设备甲方认可的有关国际标准，在其功能范围内保证安全、稳定的运行。在质量、规格型号等方面与乙方提供的生产厂家产品说明书、品质保证书、招投标文件及本合同相符合。

（2）包装牢固，符合储存要求，符合特殊行业外包装质量标准要求。包装物不回收，设备到达安装现场时内外包装完好无损。

（3）设备在质保期内如发现质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求，由此所产生的一切费用和直接经济损失由乙方承担

二、验收方式：甲方对所供设备和安装质量进行最终验收。验收合格后，甲乙双方共同签署安装验收合格报告，作为考核乙方产品和服务的质量的依据。

三、交货期限：2021年  月   日前。

四、付款方式：合同生效后7个工作日内乙方向甲方办理合同总价30%的预付款结算手续；项目验收完毕后乙方向甲方办理余款结算手续。

五、乙方必须在本合同生效前向甲方缴纳合同总价5%（合计：     ）的履约保证金，作为合同生效的必要条件。履约保证金在货物验收、检测合格满12个月后，无质量、维护等问题，凭乙方开具的收据，在30个工作日内原额无息退还，如乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从上述履约保证金中取得补偿。

六、运输方式：送货，乙方负责一切物流费用、装卸费用、人工费用及联络事宜。

七、交货地点：甲方指定地点。

八、违约责任：乙方中途退货，应向甲方偿付合同款总额5%的违约金。乙方交货期延迟应支付赔偿金，十天以内支付成交总价的1%，十天以上按每天成交总价的1%支付。甲方无正当理由拒收产品、拒付货款的，应当向乙方偿付合同款总额5%的违约金。

九、争议处理。

（1）合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，提请“杭州仲裁委员会”仲裁；

（2）对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协商解决，经协商仍未能达成一致的，提交杭州仲裁委员会仲裁。

（3）解决合同争议所在地：甲方所在地

九、不可抗力：不可抗力是指《中华人民共和国合同法》所列举的不可抗力。不可抗力一旦发生，证明文件由法律规定部门签署，并由甲方、乙方及采购代理机构三方协商合同逾期履行和继续履行的方法，在此情况下，任何一方不能要求损失赔偿。

十、其他约定事项：

1、甲方在收到货物开箱验收后，如出现质量异议或品牌规格、数量不符合合同规定，应向乙方提出异议，未提出异议的，应及时确认签署安装验收合格报告。

2、乙方免费提供   年整机保修，保修期后提供终身维修服务。因乙方响应不及时、技术服务质量问题导致甲方设备不能及时修复或数据丢失等情况造成甲方损失的，甲方保留追究乙方相应经济责任和法律责任的权力。

3、未经过甲方的同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，和将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

4、乙方人员在甲方场地工作时，应遵守甲方相关规章、制度。

5、本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

6、招标文件（编号：hwcg2021-   ）、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

7、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。

8、适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

9、其他约定：

| 甲方全称： | 乙方全称： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 税号： | 税号： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行账号： | 开户银行账号： |
| 单位邮编： 开户行邮编： | 单位邮编： 开户行邮编： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |

第六部分 应提交的有关格式范例

投标人按照以下格式编制投标文件。

投标文件封面：

2021年杭州市医疗设备政府采购公开招标项目

（第五十六期，招标编号：Hwcg2021-56）

投 标 文 件

（         文件部分）

项目编号：Hwcg2021-56-项目编号

标项名称：

投标设备名称：

投标人全称：

2021年   月

资格文件部分

目 录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件……………………………………………………………………………………………（页码）

（2）2020年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明) …………………………………………………………………………………………（页码）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函…………………………………………………………………………………………… （页码）

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 …（页码）

（5）具有良好商业信誉特别声明……………………………………………………（页码）

（6）符合特定资格条件（如果有）的有关证明材料（复印件）…………………（页码）

一、营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）、税务缴纳证明文件（复印件）、社保缴纳证明文件（复印件）

二、2020年度资产负债表等财务报表资料文件（复印件）

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购单位名称）、杭州市卫生健康事业发展中心：

我方郑重承诺，我方具有履行2021年杭州市医疗设备政府采购（第  期）   号标“（设备名称）”【招标编号：hwcg2021-  -  】合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人名称(电子签名)：

年  月   日

（注：因资格文件只能上传一次，有意参与多个项目的供应商需在《承诺函》中注明所有投标项目）

四、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

（采购单位名称）、杭州市卫生健康事业发展中心：

我方声明投标截止时间前三年，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称(电子签名)：

年  月   日

五、具有良好商业信誉特别声明

声明函

（采购单位名称）、杭州市卫生健康事业发展中心：：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

投标人名称(电子签名)：

年  月   日

六、特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

报价文件部分

目录

（1）投标函…………………………………………………………（页码）

（2）投标设备报价明细表…………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函………………………………………………（页码）

一、投标函

（采购单位名称）、杭州市卫生健康事业发展中心

(投标人全称)授权                    (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的2021年杭州市医疗设备政府采购公开招标项目（第   期）   号标 (项目名称)【招标编号：hwcg2021-  -  】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，

包括电子加密标书（后缀格式为.jmbs）  份，以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（后缀格式为.bfbs）  份；

4、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购机构恶意串通的；

d)向采购人、采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（电子签名）：

年   月   日

投标人名称：                 （公章）   法人代表：

单位地址：                              邮政编码：

单位电话：             传真：           网址：

授权代表：             联系电话：

开户银行：

开户银行帐号：

二、投标设备报价明细表

项目名称：2021年杭州市医疗设备政府采购公开招标项目（第五十六期）

招标项目编号：hwcg2021-56-      （标项编号）

价格单位：元人民币

| 项目 编号 | 投标设备 名称 | 单位 | 数量 | 投标产地 | 规格型号 | 投标品牌 | 投标单价（元） | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（小写）： |
| 投标报价（大写）： |

报价说明：

- 有关本项目实施所需的货物购置费、运输费、仓储、安装调试费、技术指导、售后服务及维护费、税金等所涉及的一切费用均计入报价

2）	表中不得有给予采购人的赠品、回扣或者与本项目采购无关的其他商品、服务。

3）	各分项报价应合理，且不得低于成本。

4）	表格可扩展。

投标人名称（电子签名）：

年   月   日

三、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为         （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加     单位的     项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年  月  日

（注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件二）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。）

商务技术文件部分

目录

（1）投标设备配置清单…………………………………………………………（页码）

（2）消耗品、备品备件购买价格清单…………………………………………（页码）

（3）保修价格，维修配件价格，维修服务费价格……………………………（页码）

（4）投标设备简要说明一览表…………………………………………………（页码）

（5）投标设备技术参数偏离表…………………………………………………（页码）

（6）商务条款偏离表 ———………………………………………………… （页码）

（7）业绩…………………………………………………………………………（页码）

（8）安装、验收、培训方案……………………………………………………（页码）

（9）售后服务能力………………………………………………………………（页码）

（10）法定代表人授权委托书及其身份证 ……………………………………（页码）

（11）进口产品代理证明或制造商出具的授权书………………………………（页码）

（12）医疗器械经营企业经营许可证（副本）复印件、第二类医疗器械经营备案凭证复印件…………………………………………………………………………………（页码）

（13）产品的合格证书复印件（如医疗器械注册证等）………………………（页码）

（14）投标机型说明书（即DATASHEET或彩页）………………………………（页码）

（15）廉政承诺书…………………………………………………………………（页码）

（16）投标人认为需要的其他文件或说明………………………………………（页码）

一、投标设备配置清单

项目名称：2021年杭州市医疗设备政府采购公开招标项目（第五十六期）

招标项目编号：hwcg2021-56-          （投标项目编号）

价格单位：元人民币

| 投标设备名称 | 序号 | 招标要求配置清单 | 投标响应配置清单 | 其它配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称（注明品牌、型号） |  |  |  | （除招标要求以外的配置在此填写） |

投标人名称(电子签名)：

年  月   日

二、消耗品、备品备件购买价格清单

项目名称：2021年杭州市医疗设备政府采购公开招标项目（第五十六期）

招标项目编号：hwcg2021-56-          （投标项目编号）

价格单位：元人民币

| 序号 | 消耗品名称 | 型号和规格 | 单位 | 原产地和制造商名称 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：

- 此表内容不包含在投标总价中。

- 表格可扩展。

投投标人名称(电子签名)：

年  月   日

三、保修价格，维修配件价格，维修服务费价格

说明：

- 格式供应商自拟

- 保修价格指“保修期满后每年单台设备保修价格”

四、投标设备简要说明一览表

项目名称：2021年杭州市医疗设备政府采购公开招标项目（第五十六期）

招标项目编号：hwcg2021-56-          （投标项目编号）

价格单位：元人民币

| 投标设备名称 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 设备名称（注明品牌、型号） |  |

投标人名称(电子签名)：

年  月   日

- 投标设备技术参数偏离表

项目名称：2021年杭州市医疗设备政府采购公开招标项目（第五十六期）

招标项目编号：hwcg2021-56-          （投标项目编号）

价格单位：元人民币

| 序 号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 是否重要 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

投标人名称(电子签名)：

年  月   日

六、商务条款偏离表

项目名称：2021年杭州市医疗设备政府采购公开招标项目（第五十六期）

招标项目编号：hwcg2021-56-          （投标项目编号）

价格单位：元人民币

| 序 号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

投标人名称(电子签名)：

年  月   日

七、业绩

2018年1月1日起（以合同签订时间为准）投标人做过的同类产品合同（提供合同复印件）

八、安装、验收、培训方案

格式自拟

投标人名称(电子签名)：

年  月   日

九、售后服务方案

格式自拟

投标人名称(电子签名)：

年  月   日

十、法人授权书

采购单位名称、杭州市卫生健康事业发展中心：

兹委派我公司          先生/女士(其在本公司的职务是：         ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理2021年杭州市医疗设备政府采购公开招标项目（第   期）   号标 (项目名称)【招标编号：hwcg2021-  -  】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

年  月   日

法人与授权代表的身份证（复印件）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

年  月  日

十一、代理证明（或制造商出具的授权书）

注：格式自拟

投标人名称(电子签名)：

年  月  日

十二、医疗器械经营企业经营许可证（副本）、第二类医疗器械经营备案凭证复印件

投标人名称(电子签名)：

年  月  日

十三、产品的合格证书复印件（如医疗器械注册证等）

投标人名称(电子签名)：

年  月  日

十四、DATASHEET或彩页

投标人名称(电子签名)：

年  月  日

十五、廉政承诺书

采购单位名称、杭州市卫生健康事业发展中心：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向标项有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为标项有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向标项有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为标项有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为标项有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在履约项目的资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行医疗设备招投标或其他经营活动，并通

报市采监处。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称(电子签名)：

年  月  日

十六、投标人认为需要的其他文件或说明

优惠承诺或其它

投标人名称(电子签名)：

年  月  日

附件1：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第七部分  采购需求表

标“是”为重要技术参数，请各投标人结合本招标文件“无效标”中相应条款要求综合考虑，以免造成不良后果。

标项001                                  采购单位: 杭州市第一人民医院

设备名称：内窥镜摄像系统A

| 序号 | 招 标 规 格 | 是否重要参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 产地：国产 数量：1台 预算：29万 |  |
| 二 | 功能：用于门诊耳鼻喉部位内窥镜检查 |  |
| 三 | 技术要求 |  |
| 1.1 | 全高清摄像主机 |  |
| 1.1.1 | 摄像头具有3组1/3cmos传感器，每组都是1080P（需提供检验报告证明文件） | 是 |
| 1.1.2 | 像素： 1920（水平）×1080（垂直）（207.3万像素） |  |
| 1.1.3 | 扫描标准： 1125线，50场，50帧 |  |
| 1.1.4 | 复合视频输出： BNC插座×2；Y/C（S-VIDEO）输出：S端子×1；RGB/YPbPr输出：BNC×3；高清视频输出输出：HD-SDI×2； HDMI×1（输出1080P信号） |  |
| 1.1.5 | 视频输出清晰度：1080P |  |
| 1.1.6 | 医用摄像系统分辨力：≥114LP/mm（需提供检验报告证明文件） |  |
| 1.1.7 | 主机前面板8寸液晶屏幕，实时显示图像 |  |
| 1.1.12 | 摄像头具有图像冻结和2.5倍电子放大功能。 |  |
| 1.1.13 | 摄像头IPX8防水性能，可浸泡消毒 |  |
| 1.1.14 | 摄像头具有四种遥控手柄功能键 |  |
| 1.1.15 | 主板、芯片核心部件进口（需提供报关单） | 是 |
| 1.2 | 医用高清监视器 |  |
| 1.2.1 | 显示器尺寸:≥26英寸 |  |
| 1.2.2 | 背光:LED |  |
| 1.2.3 | 视角:178度（水平&垂直） |  |
| 1.2.4 | 解像度:1920×1080 |  |
| 1.2.5 | 长宽比:16:9 |  |
| 1.2.6 | 显示色:10.7亿色 |  |
| 1.2.7 | 对比度:1400:1 |  |
| 1.2.8 | 亮度:700cd/m2 |  |
| 1.2.9 | 输入端子:3G-SDI×1;CVBS ×1;S-VIDEO×1;DVI-D×2; D-Sub15×1; |  |
| 1.2.10 | 输出端子:3G-SDI×1; S-VIDEO×1;CVBS ×1;DVI-D:×1; |  |
| 1.2.11 | 防护等级:IP45（正面），IP32（背面） |  |
| 1.2.12 | 显示器重量:约8.1Kg |  |
| 1.2.13 | FDA：Ⅰ类 |  |
| 1.3 | LED冷光源 |  |
| 1.3.1 | 与摄像主机同一品牌 |  |
| 1.3.2 | 主机前面板带8寸LCD显示、参数可追溯 |  |
| 1.3.3 | 光源照度：≥1100000Lx |  |
| 1.3.4 | 光源色温： 5600k |  |
| 1.3.5 | 光输出孔规格:∮10 |  |
| 1.3.6 | 光源功率：100VA |  |
| 1.3.7 | 光源使用寿命：约40000小时 |  |
| 1.3.8 | 光源按键：LCD轻触式 |  |
| 1.3.9 | 参数一键还原功能，方便医生操作 |  |
| 1.4 | 同品牌高清图文工作站 | 是 |
| 1.4.1 | 图像采集，图像清晰、色彩逼真，支持录像和回放； |  |
| 1.4.2 | 可采集超过200万幅高清静态图片或连续录像200小时以上； |  |
| 1.4.3 | 视频输入端口：S端子,AV1，AV2； |  |
| 1.4.4 | 可对图像进行图形标注、文字标注、部位标注、病理标注、测量等功能处理，放大镜功能可局部放大图像，便于观察诊断； |  |
| 1.4.5 | 四画面图像冻结显示功能，方便医生观察比较； |  |
| 1.4.6 | 可对采集的图片或视频加上时间戳，便于在图片或视频上显示采集时间 |  |
| 1.4.7 | 拥有大容量专家诊断词库和诊断模板，可快速生成诊断报告； |  |
| 1.4.8 | 数据备份功能，可将病例打包刻录成光盘。 |  |
| 1.5 | 进口广角耳内镜 |  |
| 1.5.1 | 工作长度14cm |  |
| 1.5.2 | 外径3mm |  |
| 1.5.3 | 防球变系统，图像逼真无变形 |  |
| 1.5.4 | 有效景深范围3-100mm |  |
| 四 | 配置要求 |  |
| 1 | 全高清摄像主机1台 |  |
| 2 | 医用高清监视器1台 |  |
| 3 | LED冷光源1台 |  |
| 4 | 同品牌图文工作站1套 |  |
| 5 | 进口耳镜1根 |  |
| 五 | 商务条款 |  |
| 1 | 务必填报完整的配套消耗品、耗材的优惠投标价格（不高于浙江省内其他三甲医院同型号耗材价格，并承诺若后续使用中省内其他三甲医院价格下降，必须同步下调），并提供相关注册证及注册表等证明材料（证件必须在有效期内或附系列可证明有效的文件）；如不随附消耗品、耗材报价，视为承诺免费供应 |  |
| 2 | 提供投标产品的彩页资料、详细技术指标及生产厂家的售后服务承诺证明 |  |
| 3 | 卖方提供完整的使用手册和维护手册各一套。投标即响应（如中标后）设备安装时提供维修资料及线路图纸 |  |
| 4 | 安装设备时必须提供设备的跟机操作规程（应包括：适用范围与对象、操作人员要求、开机前注意事项及检查程序、对病人或标本的处理及注意事项、基本的标准操作程序SOP、操作中注意事项/安全风险及禁忌症、关机程序及常规保养要求、消耗品、易损部件及日常维护内容） |  |
| 5 | 安装设备时必须提供操作使用培训与维修技术培训 |  |
| 6 | 整机保修≥壹年 |  |

标项002                                  采购单位: 杭州市第一人民医院

设备名称：内窥镜摄像系统B

| 序号 | 招 标 规 格 | 是否重要参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 产地：国产 数量：1台 预算：33万 |  |
| 二 | 功能：用于门诊耳鼻喉部位内窥镜检查、治疗使用 |  |
| 三 | 技术要求 |  |
| 1.1 | 全高清摄像主机 |  |
| 1.1.1 | 摄像头具有3组1/3cmos传感器，每组都是1080P（需提供检验报告证明文件） |  |
| 1.1.2 | 像素： 1920（水平）×1080（垂直）（207.3万像素） |  |
| 1.1.3 | 扫描标准： 1125线，50场，50帧 |  |
| 1.1.4 | 复合视频输出： BNC插座×2；Y/C（S-VIDEO）输出：S端子×1；RGB/YPbPr输出：BNC×3；高清视频输出输出：HD-SDI×2； HDMI×1（输出1080P信号） |  |
| 1.1.5 | 视频输出清晰度：1080P |  |
| 1.1.6 | 医用摄像系统分辨力：≥114LP/mm（需提供检验报告证明文件） |  |
| 1.1.7 | 主机前面板8寸液晶屏幕，实时显示图像 |  |
| 1.1.12 | 摄像头具有图像冻结和2.5倍电子放大功能。 |  |
| 1.1.13 | 摄像头IPX8防水性能，可浸泡消毒 |  |
| 1.1.14 | 摄像头具有四种遥控手柄功能键 |  |
| 1.1.15 | 主板、芯片核心部件进口（需提供报关单） | 是 |
| 1.2 | 医用高清监视器 |  |
| 1.2.1 | 显示器尺寸:≥26英寸 |  |
| 1.2.2 | 背光:LED |  |
| 1.2.3 | 视角:178度（水平&垂直） |  |
| 1.2.4 | 解像度:1920×1080 |  |
| 1.2.5 | 长宽比:16:9 |  |
| 1.2.6 | 显示色:10.7亿色 |  |
| 1.2.7 | 对比度:1400:1 |  |
| 1.2.8 | 亮度:700cd/m2 |  |
| 1.2.9 | 输入端子:3G-SDI×1;CVBS ×1;S-VIDEO×1;DVI-D×2; D-Sub15×1; |  |
| 1.2.10 | 输出端子:3G-SDI×1; S-VIDEO×1;CVBS ×1;DVI-D:×1; |  |
| 1.2.11 | 防护等级:IP45（正面），IP32（背面） |  |
| 1.2.12 | 显示器重量:约8.1Kg |  |
| 1.2.13 | FDA：Ⅰ类 |  |
| 1.3 | LED冷光源 |  |
| 1.3.1 | 与摄像主机同一品牌 |  |
| 1.3.2 | 主机前面板带8寸LCD显示、参数可追溯 |  |
| 1.3.3 | 光源照度：≥1100000Lx |  |
| 1.3.4 | 光源色温： 5600k |  |
| 1.3.5 | 光输出孔规格:∮10 |  |
| 1.3.6 | 光源功率：100VA |  |
| 1.3.7 | 光源使用寿命：约40000小时 |  |
| 1.3.8 | 光源按键：LCD轻触式 |  |
| 1.3.9 | 参数一键还原功能，方便医生操作 |  |
| 1.4 | 同品牌高清图文工作站 | 是 |
| 1.4.1 | 图像采集，图像清晰、色彩逼真，支持录像和回放； |  |
| 1.4.2 | 可采集超过200万幅高清静态图片或连续录像200小时以上； |  |
| 1.4.3 | 视频输入端口：S端子,AV1，AV2； |  |
| 1.4.4 | 可对图像进行图形标注、文字标注、部位标注、病理标注、测量等功能处理，放大镜功能可局部放大图像，便于观察诊断； |  |
| 1.4.5 | 四画面图像冻结显示功能，方便医生观察比较； |  |
| 1.4.6 | 可对采集的图片或视频加上时间戳，便于在图片或视频上显示采集时间 |  |
| 1.4.7 | 拥有大容量专家诊断词库和诊断模板，可快速生成诊断报告； |  |
| 1.4.8 | 数据备份功能，可将病例打包刻录成光盘。 |  |
| 1.5 | 耳鼻喉综合治疗台外层为防腐，防划，抗菌，阻燃及易清洁的专业医用材质，保持高的卫生标准，整体铸模生产，没有卫生死角，一目了然的中央操作部分，简洁紧凑，无尖锐边缘 |  |
| 1.5.1 | 负压吸引 |  |
| 1.5.2 | 光控开关，提起吸引头自动工作 |  |
| 1.5.3 | 负压吸引管路采用外置设计，便于拆卸清洗消毒 |  |
| 1.5.4 | 分泌物收集罐中的过滤器具有细菌过滤功能，可有效过滤0.1um细菌，杜绝交叉感染的可能 | 是 |
| 1.5.5 | 压缩空气喷枪 |  |
| 1.5.6 | 光控开关，提起喷枪自动工作 |  |
| 1.5.7 | 配有一只喷枪，三只带喷嘴药瓶，喷枪与药剂瓶采用分体设计，便于二者的清洗消毒 |  |
| 1.5.8 | 喷枪与药瓶之间采用快速连接设计，医生可单手轻松完成取药瓶或更换药瓶的操作 |  |
| 1.5.9 | 药瓶喷嘴可拆卸，进行高温高压消毒 |  |
| 1.5.10 | 间接喉镜红外加热，非热吹风加热，不造成粉尘污染 | 是 |
| 四 | 配置要求 |  |
| 1 | 全高清摄像主机1台 |  |
| 2 | 医用高清监视器1台 |  |
| 3 | LED冷光源1台 |  |
| 4 | 同品牌图文工作站1套 |  |
| 5 | 耳鼻喉综合治疗台主机1套 |  |
| 6 | 负压吸引1套 |  |
| 7 | 压缩空气喷枪1套 |  |
| 8 | 红外间接喉镜快速加热1套 |  |
| 9 | 国产LED 聚光反射灯1套 |  |
| 10 | 国产电动病人椅1把 |  |
| 11 | 国产医生椅1把 |  |
| 五 | 商务条款 |  |
| 1 | 务必填报完整的配套消耗品、耗材的优惠投标价格（不高于浙江省内其他三甲医院同型号耗材价格，并承诺若后续使用中省内其他三甲医院价格下降，必须同步下调），并提供相关注册证及注册表等证明材料（证件必须在有效期内或附系列可证明有效的文件）；如不随附消耗品、耗材报价，视为承诺免费供应 |  |
| 2 | 提供投标产品的彩页资料、详细技术指标及生产厂家的售后服务承诺证明 |  |
| 3 | 卖方提供完整的使用手册和维护手册各一套。投标即响应（如中标后）设备安装时提供维修资料及线路图纸 |  |
| 4 | 安装设备时必须提供设备的跟机操作规程（应包括：适用范围与对象、操作人员要求、开机前注意事项及检查程序、对病人或标本的处理及注意事项、基本的标准操作程序SOP、操作中注意事项/安全风险及禁忌症、关机程序及常规保养要求、消耗品、易损部件及日常维护内容） |  |
| 5 | 安装设备时必须提供操作使用培训与维修技术培训 |  |
| 6 | 整机保修≥壹年 |  |

标项003                                采购单位: 杭州市第一人民医院

设备名称：睡眠记录仪

| 序号 | 招 标 规 格 | 是否重要参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 产地：国产 数量：6台 预算：42万元 |  |
| 二 | 功能：该产品用于对患者睡眠过程中的脑电、眼动电、肌电、心电、呼吸气流、胸腹呼吸、脉搏血氧饱和度、脉率、体位、腿动、鼾声等生理参数的监测。可通过睡眠分期、检测睡眠呼吸事件并进行类型分析、下肢体动分析，用于睡眠呼吸暂停低通气综合征及其他睡眠障碍的诊断。 |  |
| 三 | 技术要求 |  |
| 1 | 导联数：10导，呼吸气流（口鼻气流压力和口鼻气流热敏）、胸腹呼吸（独立胸导联、独立腹导联）、脉搏血氧饱和度、脉率、体位、体动、鼾声（2导）、环境光等参数。 |  |
| 2 | 便携性：可穿戴在人体上。 可根据临床需求升级设备达到32导（脑电（10导）、眼动电（2导）、下颌肌电（3导）、心电（2导）、呼吸气流（口鼻气流压力和口鼻气流热敏）、胸腹呼吸（独立胸导联、独立腹导联）、脉搏血氧饱和度、脉率、体位、体动、下肢活动（4导）、鼾声（2导）、环境光等参数。） | 是 |
| 3 | 血氧饱和度监测模块采用防脱落专用航空插口。 血氧饱和度：35%～100%；测量误差： 70%～100%范围内，绝对误差≤ ±2%； 小于 70%，无定义。 脉率：测量范围：30次/分～250次/分；测量误差：±2 次/分或±2%，两者取最大。 | 是 |
| 4 | 满足同时采集压力式口鼻气流以及热敏式口鼻气流； 符合AASM规范要求。 满足同时采集两导联胸和腹呼吸努力度； 呼吸努力度使用RIP电感式体积感应描记带，符合AASM规范要求。 采样率：100Hz 测量范围：10 次/分钟～40 次/分钟；测量误差：≤±3 次/分钟； | 是 |
| 5 | 体位显示：能显示仰卧、左侧卧、右侧卧、俯卧、站立五种体位； | 是 |
| 6 | 睡眠分析系统功能 可选择50Hz滤波方式，可调节高通和低通的截止频率。 可以手动或自动分析睡眠分期、呼吸事件、缺氧事件以及肢体运动事件，并最终生成统计结果和报告。 具有血氧传感器脱落提示功能。 |  |
| 7 | 操作系统： WINDOWS 7 (64)位操作系统或兼容版本。 计算机主机 ：P4处理器或以上,内存≥4G,硬盘≥512G， |  |
| 四 | 配置要求 |  |
| 1 | 高清电脑1台 |  |
| 2 | 打印机1台 |  |
| 3 | 多导睡眠呼吸监测仪1台 |  |
| 4 | 血氧探头1个 |  |
| 5 | 胸腹呼吸带2个 |  |
| 6 | 热敏口鼻气流传感器1个 |  |
| 7 | 电源适配器1个 |  |
| 8 | 蓝牙适配器1个 |  |
| 9 | 钴酸锂聚合物电池2个 |  |
| 10 | TF卡1个 |  |
| 11 | TF卡读卡器1个 |  |
| 12 | 电源线1根 |  |
| 13 | RIP接口电缆（Chest）1根 |  |
| 14 | RIP接口电缆(Abdomen)1根 |  |
| 15 | 数据传输线1根 |  |
| 16 | 鼻氧管10个 |  |
| 17 | 医用导电膏1个 |  |
| 18 | PSG主机固定带1个 |  |
| 19 | 合格证1份 |  |
| 五 | 商务条款 |  |
| 1 | 务必填报完整的配套消耗品、耗材的优惠投标价格（不高于浙江省内其他三甲医院同型号耗材价格，并承诺若后续使用中省内其他三甲医院价格下降，必须同步下调），并提供相关注册证及注册表等证明材料（证件必须在有效期内或附系列可证明有效的文件）；如不随附消耗品、耗材报价，视为承诺免费供应 |  |
| 2 | 提供投标产品的彩页资料、详细技术指标及生产厂家的售后服务承诺证明 |  |
| 3 | 卖方提供完整的使用手册和维护手册各一套。投标即响应（如中标后）设备安装时提供维修资料及线路图纸 |  |
| 4 | 安装设备时必须提供设备的跟机操作规程（应包括：适用范围与对象、操作人员要求、开机前注意事项及检查程序、对病人或标本的处理及注意事项、基本的标准操作程序SOP、操作中注意事项/安全风险及禁忌症、关机程序及常规保养要求、消耗品、易损部件及日常维护内容） |  |
| 5 | 安装设备时必须提供操作使用培训与维修技术培训 |  |
| 6 | 整机保修≥1年 |  |

标项004                                采购单位: 杭州市第一人民医院

设备名称：玻片打号机

| 序号 | 招 标 规 格 | 是否重要参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 产地：允许进口 数量：壹套 预算：20万 |  |
| 二 | 功能：适用于载玻片的标识打印 |  |
| 三 | 技术要求 |  |
| 1 | 采用激光标刻技术，无需任何色带、墨盒等打印耗材 |  |
| 2 | 需通用性好，不挑玻片，各种主流品牌油漆玻片均有良好效果，对油漆面的平整度无严格要求。 |  |
| 3 | 打印分辨率≥0.01mm（2500DPI），二维码可被轻松扫描 |  |
| 4 | 可打印各种符号，字符和汉字和图形LOGO。 |  |
| 5 | 可与医院的HIS或LIS系统联接，从系统接收打印信息并且自动打印 |  |
| 6 | 集成≧8寸彩页液晶触摸屏，可带手套触摸。 |  |
| 7 | 一次可装载≥100张载玻片 |  |
| 8 | 内置WIFI功能，可实现无线连接。 |  |
| 9 | 最快打印速度大于每分钟15张载玻片。 |  |
| 10 | 具有RJ45接口，可有线联接网络。 |  |
| 11 | 内置二维码扫描枪。 |  |
| 12 | 内置windows 7或者更新版本的操作系统，可在打号机内安装病理系统，无需额外配置电脑，方便使用。 | 是 |
| 13 | 整机小巧，可置于切片机旁，实现即时打印。 |  |
| 14 | 内置蓝牙功能。 |  |
| 15 | 具有USB接口，可连接各种外设 |  |
| 16 | 机身内置小容量收集器，可收集≥25张玻片；同时配备可拆卸式大容量玻片收集器，最多可一次性收集≥100张打印完毕的玻片 | 是 |
| 17 | 集成带有真空泵的主动烟尘处理装置，能有效清除过滤打印中产生的烟尘和挥发物，该系统具有自动启停功能，打印时启动，待机时自动关闭，并且该功能需要在系统中能够进行开启及设置 | 是 |
| 18 | 配备可卸式收集装置，可让设备在集中打印/扫码单片打印之间灵活切换。 |  |
| 四 | 配置要求 |  |
| 1 | 主机1台 |  |
| 2 | 大容量玻片收集器1个 |  |
| 3 | 玻片上载架2个 |  |
| 4 | 玻片200片 |  |
| 五 | 商务条款 |  |
| 1 | 整机免费保修≥1年，维修响应时间不超过8小时。 |  |
| 2 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 3 | 随机提供操作手册及维修手册，提供操作规程和维护保养规程。 |  |
| 4 | 根据医院需求提供操作培训。 |  |
| 5 | 软件终身免费升级。 |  |
| 6 | 保证零配件供应时间不少于5年。 |  |
| 7 | 如有配套耗材，必须提供中标编号或阳光采购平台编号（或省采受理单）。 |  |

标项005                                采购单位: 杭州市第一人民医院

设备名称：动脉硬化检测仪

| 序号 | 招标规格 | 是否重要参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 产地：允许进口 数量：1 套 预算：30 万 |  |
| 二 | 用于全身动脉硬化和动脉粥样硬化等心血管疾病早期检测和风险评估，该设备能用于糖尿病、肥胖、三高人群、心脏病，单侧肢体缺损等 |  |
| 三 | 技术参数要求 |  |
| 1 | 屏幕要求：≥8寸TFT彩色LCD；显示分辨率：≥640×480像素；触屏 |  |
| 2 | 中文操作界面 |  |
| 2.1 | 可显示心电图和心音图及四肢脉搏波波形图 |  |
| 2.2 | 可显示不同年龄、性别的PWV标准曲线 |  |
| 3 | 无创血压测定要求：测定原理：示波法 NIBP 测量范围：2kPa ～ 34.7kPa （15mmHg ～ 260mmHg） NIBP 精度：± 0.4kPa （± 3mmHg）（静态时）心率精度：± 1bpm 或± 1% 两者取大者， |  |
| 4 | 心电测量要求：脉搏数测定范围：30-240bpm， 定时数1.7 秒 |  |
| 5 | 心音要求：测定方法：空气传导型传感器 周波数特性：LPF-300HZ |  |
| 6 | PVR测定要求： 测定方法：空气容积脉搏法 波长特性：0.26-30Hz |  |
| 7 | 测量参数：BAPWV（肱踝脉搏波传导速度），ABI（踝臂指数），hbPWV（心臂脉搏波传导速度）ECG（心电波形） STI（收缩时间间隔） UT（脉波上行时间） HR（心率） MAP（平均动脉压力）四肢： PEP（射血前期） DIA（舒张压）（四肢） PCG（心音波形） SYS（收缩压）（四肢） PVR（脉搏体积记录） PP（脉压差）（四肢） PTT（脉搏波传导时间） ET（射血时间） ET/PEP：（射血指数） CVRR(自主神经功能检测)等 | 是 |
| 8 | 检测方式：在同一心动周期内采集信号，实时感知四肢压力波动，不进行重复进行单肢体测量，保证对紧张、心律不齐、心功能不好患者能够进行测量 |  |
| 9 | 测量技术：下肢采用双层性膨胀传感器技术，测试精度和多普勒方法的相关性≥0.9，并提供学术支持。 | 是 |
| 10 | 滤波功能：可通过设定多个脉搏波起始条件，将噪音波自动滤掉，以保证结果准确 |  |
| 11 | 糖尿病足检测功能：用于下肢末稍动脉狭窄、阻塞的重症度，主要评价指标：TP：脚趾血压、TBI：趾臂指数 |  |
| 12 | 心脏起搏器模式 ：保证植入心脏起搏器的患者也能准确进行该项检测 |  |
| 13 | 除检测动脉硬化外，可自动评估心脑血管危险度，代谢综合征发病风险，指导医生制定综合治疗方案。 |  |
| 14 | 数据统计功能：具备，包含ABI统计，BAPWV统计等 |  |
| 15 | 报告模版：≥8种报告模版可根据具体情况随时选择适合医生/病人的不同用途的报告格式，以提高患者治疗适应性 |  |
| 16 | 浙江省三甲医院用户≧30家 | 是 |
| 四 | 配置清单 |  |
| 1 | 主机：1台 |  |
| 2 | 台车：1台 |  |
| 3 | 上臂传感袖带：1副 |  |
| 4 | 下肢高精度双重传感袖带：1副 |  |
| 5 | 品牌打印机：1台 |  |
| 五 | 商务条款 |  |
| 1 | 务必填报完整的配套消耗品、耗材的优惠投标价格（不高于浙江省内其他三甲医院同型号耗材价格，并承诺若后续使用中省内其他三甲医院价格下降，必须同步下调），并提供相关注册证及注册表等证明材料（证件必须在有效期内或附系列可证明有效的文件）；如不随附消耗品、耗材报价，视为承诺免费供应 |  |
| 2 | 提供投标产品的彩页资料、详细技术指标及生产厂家的售后服务承诺证明 |  |
| 3 | 卖方提供完整的使用手册和维护手册各一套。投标即响应（如中标后）设备安装时提供维修资料及培训资料 |  |
| 4 | 安装设备时必须提供设备的跟机操作规程 |  |
| 5 | 安装设备时必须提供操作使用培训与维修技术培训 |  |
| 6 | 整机保修≥贰 年 |  |

标项006                                采购单位: 杭州市第一人民医院

设备名称:多普勒彩色超声诊断仪A

| 序号 | 招 标 规 格 | 是否重要参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 产地：国产 数量：1套 预算：90万 |  |
| 二 | 设备用途: 主要用于腹部、妇产、成人心脏、泌尿、血管、小器官、介入等方面的临床诊断和教学工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 |  |
| 三 | 技术要求 |  |
| 3.1 | 主机成像系统： |  |
| 3.1.1 | 数字波束形成器 |  |
| 3.1.2 | 多倍信号并行处理技术 |  |
| 3.1.3 | 数字化全程动态聚焦 |  |
| 3.1.4 | 数字化可变孔径及动态变迹技术 |  |
| 3.1.5 | 数字化二维灰阶成像及M型显像单元 |  |
| 3.1.6 | 解剖M型技术 |  |
| 3.1.7 | 脉冲反向谐波成像单元 |  |
| 3.1.8 | 彩色多普勒成像技术 |  |
| 3.1.9 | 彩色多普勒能量图技术 |  |
| 3.1.10 | 方向性能量图技术 |  |
| 3.1.11 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF) |  |
| 3.1.12 | 智能聚焦技术 |  |
| 3.1.13 | 智能化一键图像优化技术，可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像，具备独立按键 |  |
| 3.1.14 | 空间复合成像技术，支持梯形成像模式，支持彩色多普勒模式 |  |
| 3.1.15 | 斑点噪声抑制技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像 |  |
| 3.1.16 | 实时二同步/三同步功能 |  |
| 3.1.17 | 内置DICOM3.0标准输出接口 |  |
| 3.1.18 | 内有一体化超声工作站 |  |
| 3.2 | 造影成像技术： |  |
| 3.2.1 | 可与斑点噪声抑制技术结合使用 |  |
| 3.2.2 | 具有实时双幅造影对比成像模式 |  |
| 3.2.3 | 造影连续采集时间≥9分钟 |  |
| 3.2.4 | 实时微血管造影成像技术，可清晰显示组织内微小血管的灌注及走行 |  |
| 3.2.5 | 灌注时间成像技术，在微血管造影成像的基础上，将造影剂到达血管腔内的时间作为研究对象，以不同颜色对不同到达时间进行彩色编码，并叠加成像，直观地显示组织内血流灌注的时间先后信息 | 是 |
| 3.2.6 | 造影时间强度曲线定量分析，支持≥8条TIC曲线的计算和显示，自动计算到达时间（AT）、峰值时间（TTP）、峰值强度（PI）等组织灌注参数 |  |
| 3.3 | 超宽视野成像扫描技术： |  |
| 3.3.1 | 扫查长度≥80cm |  |
| 3.3.2 | 线阵探头、凸阵探头和相控阵探头均支持宽景成像 |  |
| 3.3.3 | 支持彩色多普勒、能量多普勒（CFM和PDI）实时宽景 |  |
| 3.4 | 腔内探头实时温控技术：腔内探头在工作时，温度值在主机显示器上实时显示具体数值 | 是 |
| 3.5 | 智能多普勒血管检查技术：具备血流自动追踪，自动调整彩色图像 （包括取样框角度、位置等） |  |
| 3.6 | 扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能， 扩展角度最大≥30° |  |
| 3.7 | 内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像、扫查手法图和操作者实时检查图像，指导操作者进行标准切面的正确扫查，包含肝脏、心脏、乳腺、甲状腺、肾脏、脾脏、子宫等切面 |  |
| 3.8 | 测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)： |  |
| 3.8.1 | 常规测量软件包 |  |
| 3.8.2 | 基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量 |  |
| 3.8.3 | 定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内多个任意位置的血流速度 |  |
| 3.8.4 | 频谱自动测量分析软件 |  |
| 3.8.5 | 腹部测量软件包：支持膀胱自动测量 |  |
| 3.8.6 | 心脏测量软件包：心肌功能指数，支持心内膜自动描迹 |  |
| 3.8.7 | 血管测量软件包：IMT血管内中膜自动测量，具备前、后壁同屏独立测量显示 |  |
| 3.8.8 | 小器官测量软件包 |  |
| 3.8.9 | 妇产科测量软件包：具备胎儿切面导航功能，可实现产科标准切面的实时提示和记录 |  |
| 3.9 | 图像存储(电影)回放重显及病案管理单元 |  |
| 3.9.1 | 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输 |  |
| 3.9.2 | 硬盘≥512G，图像存储，电影回放重现单元≥2000帧 |  |
| 3.9.3 | 具备主机硬盘图像数据存储 |  |
| 3.9.4 | 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等 |  |
| 3.10 | 连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件 |  |
| 3.10 | 系统通用功能 |  |
| 3.10.1 | 所投机型为投标商全身应用型最高档机型，2017年及以后推出最新机型（以CFDA证书为准）并具备持续升级能力 |  |
| 3.10.2 | 高分辨率液晶显示器≥21英寸，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右旋转。 |  |
| 3.10.3 | 操作面板具备角度可调液晶触摸屏≥13英寸，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转。 | 是 |
| 3.10.4 | 主机探头接口≥5个，大小一致。 |  |
| 3.10.5 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，并以脏器图形化直观显示并配有部位名称，而非单独的中文或英文显示。 | 是 |
| 3.11 | 探头规格： |  |
| 3.11.1 | 二维、彩色、多普勒均可独立变频； |  |
| 3.11.2 | 类型：电子扇扫、线阵、凸阵 |  |
| 3.11.3 | 支持凸阵、相控阵、线阵、腔内容积、腹部容积探头等，且可选配腹腔镜超声探头及小儿经食道探头 |  |
| 3.11.4 | 电子线阵探头阵元数≥256 |  |
| 3.11.5 | 腹部凸阵探头，频率：1.0-7.5MHz |  |
| 3.11.6 | 超宽频线阵探头，频率：3.0-16.0MHz |  |
| 3.11.7 | 心脏相控阵探头，频率：1.0-6.0MHz |  |
| 3.11.8 | 腔内探头，不使用扩展成像技术情况下角度≥190°，频率：3-13MHz |  |
| 3.12 | 二维显像主要参数： |  |
| 3.12.1 | 成像速度：相控阵探头，18CM深度时，帧速度≥50帧/秒 |  |
| 3.12.2 | 增益调节：TGC增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥4段，B/M可独立调节 |  |
| 3.12.3 | 最大增益≥250 |  |
| 3.12.4 | 动态范围≥280，可视可调 |  |
| 3.12.5 | 伪彩图谱≥12种 |  |
| 3.12.6 | 焦点个数≥11个 |  |
| 3.13 | 频谱多普勒： |  |
| 3.13.1 | 显示模式：高脉冲重复频率(HPRF)、连续波多普勒（CW）、脉冲多普勒(PWD) |  |
| 3.13.2 | 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥10.0m/s；CWD：血流速度(20.0m/s |  |
| 3.13.3 | 最低测量速度：≤0.9mm/s(非噪音信号) |  |
| 3.13.4 | 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm多级可调 |  |
| 3.13.5 | 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 |  |
| 3.15 | 彩色多普勒： |  |
| 3.15.1 | 显示方式：速度图(CFM)、能量图(PDI)、方向性能量图（DPDI） |  |
| 3.15.2 | 扫描速率：相控阵探头， 18cm深度时，彩色扫描帧率(18帧/秒 |  |
| 3.15.3 | 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(PDI);组织多普勒(TDI) |  |
| 3.15.4 | 彩色增益≥250且具有彩色双实时功能 |  |
| 3.15.5 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-18°～+18° |  |
| 3.15.6 | 彩色频谱自动反转 |  |
| 3.15.7 | 高分辨率血流成像，提供高空间分辨率和时间分辨率的彩色血流图象，更细微的显示末梢血流的动态情况，机器具备独立按键 |  |
| 3.16 | 记录装置： |  |
| 3.16.1 | 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、WMV、TIF、BMP或JPG等PC通用格式直接储存。 |  |
| 3.16.2 | 内置USB接口≥2个，用于图像传输 |  |
| 3.17 | 支持主机一体化耦合剂加热器（非USB连接） |  |
| 五 | 配置要求 |  |
| 1 | 全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪主机1台 |  |
| 2 | 高频浅表探头1把 |  |
| 3 | 腹部凸阵体探头1把 |  |
| 4 | 心脏相控阵探头1把 |  |
| 5 | 大角度腔内探头1把 |  |
| 六 | 商务条款 |  |
| 1 | 务必填报完整的配套消耗品、耗材的优惠投标价格（不高于浙江省内其他三甲医院同型号耗材价格，并承诺若后续使用中省内其他三甲医院价格下降，必须同步下调），并提供相关注册证及注册表等证明材料（证件必须在有效期内或附系列可证明有效的文件）；如不随附消耗品、耗材报价，视为承诺免费供应 |  |
| 2 | 提供投标产品的彩页资料、详细技术指标及生产厂家的售后服务承诺证明 |  |
| 3 | 卖方提供完整的使用手册和维护手册各一套。投标即响应（如中标后）设备安装时提供维修资料及培训资料 |  |
| 4 | 安装设备时必须提供设备的跟机操作规程 |  |
| 5 | 安装设备时必须提供操作使用培训与维修技术培训 |  |
| 6 | 整机保修≥5年 |  |

标项007                                采购单位: 杭州市第一人民医院

设备名称：腹部超声多普勒诊断仪

| 序号 | 招 标 规 格 | 是否重要参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 产地：国产 数量：1套 预算：90万 |  |
| 二 | 设备用途: 主要用于腹部、妇产、成人心脏、泌尿、血管、小器官、介入等方面的临床诊断和教学工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 |  |
| 三 | 技术要求 |  |
| 3.1 | 主机成像系统： |  |
| 3.1.1 | 数字波束形成器 |  |
| 3.1.2 | 多倍信号并行处理技术 |  |
| 3.1.3 | 数字化全程动态聚焦 |  |
| 3.1.4 | 数字化可变孔径及动态变迹技术 |  |
| 3.1.5 | 数字化二维灰阶成像及M型显像单元 |  |
| 3.1.6 | 解剖M型技术 |  |
| 3.1.7 | 脉冲反向谐波成像单元 |  |
| 3.1.8 | 彩色多普勒成像技术 |  |
| 3.1.9 | 彩色多普勒能量图技术 |  |
| 3.1.10 | 方向性能量图技术 |  |
| 3.1.11 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF) |  |
| 3.1.12 | 智能聚焦技术 |  |
| 3.1.13 | 智能化一键图像优化技术，可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像，具备独立按键 |  |
| 3.1.14 | 空间复合成像技术，支持梯形成像模式，支持彩色多普勒模式 |  |
| 3.1.15 | 斑点噪声抑制技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像 |  |
| 3.1.16 | 实时二同步/三同步功能 |  |
| 3.1.17 | 内置DICOM3.0标准输出接口 |  |
| 3.1.18 | 内有一体化超声工作站 |  |
| 3.2 | 造影成像技术： |  |
| 3.2.1 | 可与斑点噪声抑制技术结合使用 |  |
| 3.2.2 | 具有实时双幅造影对比成像模式 |  |
| 3.2.3 | 造影连续采集时间≥9分钟 |  |
| 3.2.4 | 实时微血管造影成像技术，可清晰显示组织内微小血管的灌注及走行 |  |
| 3.2.5 | 灌注时间成像技术，在微血管造影成像的基础上，将造影剂到达血管腔内的时间作为研究对象，以不同颜色对不同到达时间进行彩色编码，并叠加成像，直观地显示组织内血流灌注的时间先后信息 | 是 |
| 3.2.6 | 造影时间强度曲线定量分析，支持≥8条TIC曲线的计算和显示，自动计算到达时间（AT）、峰值时间（TTP）、峰值强度（PI）等组织灌注参数 |  |
| 3.3 | 超宽视野成像扫描技术： |  |
| 3.3.1 | 扫查长度≥80cm |  |
| 3.3.2 | 线阵探头、凸阵探头和相控阵探头均支持宽景成像 |  |
| 3.3.3 | 支持彩色多普勒、能量多普勒（CFM和PDI）实时宽景 |  |
| 3.4 | 腔内探头实时温控技术：腔内探头在工作时，温度值在主机显示器上实时显示具体数值 | 是 |
| 3.5 | 智能多普勒血管检查技术：具备血流自动追踪，自动调整彩色图像 （包括取样框角度、位置等） |  |
| 3.6 | 扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能， 扩展角度最大≥30° |  |
| 3.7 | 内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像、扫查手法图和操作者实时检查图像，指导操作者进行标准切面的正确扫查，包含肝脏、心脏、乳腺、甲状腺、肾脏、脾脏、子宫等切面 |  |
| 3.8 | 测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)： |  |
| 3.8.1 | 常规测量软件包 |  |
| 3.8.2 | 基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量 |  |
| 3.8.3 | 定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内多个任意位置的血流速度 |  |
| 3.8.4 | 频谱自动测量分析软件 |  |
| 3.8.5 | 腹部测量软件包：支持膀胱自动测量 |  |
| 3.8.6 | 心脏测量软件包：心肌功能指数，支持心内膜自动描迹 |  |
| 3.8.7 | 血管测量软件包：IMT血管内中膜自动测量，具备前、后壁同屏独立测量显示 |  |
| 3.8.8 | 小器官测量软件包 |  |
| 3.8.9 | 妇产科测量软件包：具备胎儿切面导航功能，可实现产科标准切面的实时提示和记录 |  |
| 3.9 | 图像存储(电影)回放重显及病案管理单元 |  |
| 3.9.1 | 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输 |  |
| 3.9.2 | 硬盘≥512G，图像存储，电影回放重现单元≥2000帧 |  |
| 3.9.3 | 具备主机硬盘图像数据存储 |  |
| 3.9.4 | 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等 |  |
| 3.10 | 连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件 |  |
| 3.10 | 系统通用功能 |  |
| 3.10.1 | 所投机型为投标商全身应用型最高档机型，2017年及以后推出最新机型（以CFDA证书为准）并具备持续升级能力 |  |
| 3.10.2 | 高分辨率液晶显示器≥21英寸，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右旋转。 |  |
| 3.10.3 | 操作面板具备角度可调液晶触摸屏≥13英寸，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转。 | 是 |
| 3.10.4 | 主机探头接口≥5个，大小一致。 |  |
| 3.10.5 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，并以脏器图形化直观显示并配有部位名称，而非单独的中文或英文显示。 | 是 |
| 3.11 | 探头规格： |  |
| 3.11.1 | 二维、彩色、多普勒均可独立变频； |  |
| 3.11.2 | 类型：电子扇扫、线阵、凸阵 |  |
| 3.11.3 | 支持凸阵、相控阵、线阵、腔内容积、腹部容积探头等，且可选配腹腔镜超声探头及小儿经食道探头 |  |
| 3.11.4 | 电子线阵探头阵元数≥256 |  |
| 3.11.5 | 腹部凸阵探头，频率：1.0-7.5MHz |  |
| 3.11.6 | 超宽频线阵探头，频率：3.0-16.0MHz |  |
| 3.11.7 | 心脏相控阵探头，频率：1.0-6.0MHz |  |
| 3.11.8 | 腔内探头，不使用扩展成像技术情况下角度≥190°，频率：3-13MHz |  |
| 3.12 | 二维显像主要参数： |  |
| 3.12.1 | 成像速度：相控阵探头，18CM深度时，帧速度≥50帧/秒 |  |
| 3.12.2 | 增益调节：TGC增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥4段，B/M可独立调节 |  |
| 3.12.3 | 最大增益≥250 |  |
| 3.12.4 | 动态范围≥280，可视可调 |  |
| 3.12.5 | 伪彩图谱≥12种 |  |
| 3.12.6 | 焦点个数≥11个 |  |
| 3.13 | 频谱多普勒： |  |
| 3.13.1 | 显示模式：高脉冲重复频率(HPRF)、连续波多普勒（CW）、脉冲多普勒(PWD) |  |
| 3.13.2 | 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥10.0m/s；CWD：血流速度(20.0m/s |  |
| 3.13.3 | 最低测量速度：≤0.9mm/s(非噪音信号) |  |
| 3.13.4 | 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm多级可调 |  |
| 3.13.5 | 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 |  |
| 3.15 | 彩色多普勒： |  |
| 3.15.1 | 显示方式：速度图(CFM)、能量图(PDI)、方向性能量图（DPDI） |  |
| 3.15.2 | 扫描速率：相控阵探头， 18cm深度时，彩色扫描帧率(18帧/秒 |  |
| 3.15.3 | 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(PDI);组织多普勒(TDI) |  |
| 3.15.4 | 彩色增益≥250且具有彩色双实时功能 |  |
| 3.15.5 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-18°～+18° |  |
| 3.15.6 | 彩色频谱自动反转 |  |
| 3.15.7 | 高分辨率血流成像，提供高空间分辨率和时间分辨率的彩色血流图象，更细微的显示末梢血流的动态情况，机器具备独立按键 |  |
| 3.16 | 记录装置： |  |
| 3.16.1 | 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、WMV、TIF、BMP或JPG等PC通用格式直接储存。 |  |
| 3.16.2 | 内置USB接口≥2个，用于图像传输 |  |
| 3.17 | 支持主机一体化耦合剂加热器（非USB连接） |  |
| 四 | 配置要求 |  |
| 1 | 全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪主机1台 |  |
| 2 | 高频浅表探头1把 |  |
| 3 | 腹部凸阵体探头1把 |  |
| 4 | 大角度腔内探头1把 |  |
| 5 | 高频血管探头1把 |  |
| 五 | 商务条款 |  |
| 1 | 务必填报完整的配套消耗品、耗材的优惠投标价格（不高于浙江省内其他三甲医院同型号耗材价格，并承诺若后续使用中省内其他三甲医院价格下降，必须同步下调），并提供相关注册证及注册表等证明材料（证件必须在有效期内或附系列可证明有效的文件）；如不随附消耗品、耗材报价，视为承诺免费供应 |  |
| 2 | 提供投标产品的彩页资料、详细技术指标及生产厂家的售后服务承诺证明 |  |
| 3 | 卖方提供完整的使用手册和维护手册各一套。投标即响应（如中标后）设备安装时提供维修资料及培训资料 |  |
| 4 | 安装设备时必须提供设备的跟机操作规程 |  |
| 5 | 安装设备时必须提供操作使用培训与维修技术培训 |  |
| 6 | 整机保修≥5年 |  |

标项008                                采购单位: 杭州市第一人民医院

设备名称：运动心肺测试系统

| 序号 | 招标规格 | 是否重要参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 产地：允许进口 数量：1台 预算：50万 |  |
| 二 | 用于心肺储备功能的评价、疾病的诊断及判断治疗，评价心肺功能及康复评估。 |  |
| 三 | 技术要求 |  |
| 1 | 通气功能测试功能要求 |  |
| 1.1 | 测试参数包括：VT 潮气量、BF 呼吸频率、VC MAX最大肺活量、FVC 用力肺活量、FEV1 一秒量、FEV2二秒量、FEV3三秒量、FEV1%VC一秒率、FEV1*30、FEV1%F、FEV3%F、FEV3%VC、MV通气量、MEF25/50/75、MMEF、IC 深吸气量、ERV补呼气量、IRV补吸气量、PIF吸气峰值流速、PEF呼气峰值流速、VC IN吸气肺活量、VC EX呼气肺活量、MVV最大通气量 |  |
| 2 | 支气管药物舒张试验测试功能要求 |  |
| 2.1 | 包括：药物试验规程设置、吸药前后肺功能对比、药物使用效果评定 |  |
| 3 | 运动心肺功能CPX（气体交换）测试功能要求 |  |
| 3.1 | 测试参数包括：每分钟通气量VE、潮气量、死腔/潮气量、潮气量/吸气肺总量、运动中动态流速容量环、肺泡气-动脉O2、CO2分压差P(A-a)O2、O2通气当量、CO2通气当量、摄氧量VO2、二氧化炭排出量VCO2、潮气末O2浓度、潮气末CO2浓度、呼吸熵RQ、蛋白呼吸熵、非蛋白呼吸熵、无氧域AT、运动当量MET、能量消耗EE等营养代谢及营养处方的参数，氧脉搏O2pluse、功率负荷Watt、呼吸储备BR、心率储备HRR、血压BP、心率HR |  |
| 3.2 | 运动中动态呼吸流速容量环评估 |  |
| 3.3 | 呼吸全过程氧和二氧化碳浓度分析对比，呼出二氧化碳浓度分析 |  |
| 3.4 | 自主呼吸下能量代谢及营养处方 |  |
| 3.5 | 运动中血氧饱和度监测 |  |
| 4 | 运动心电记录仪技术要求 |  |
| 4.1 | 内置运动血压、运动心电监测 | 是 |
| 4.2 | 同步R波触发听诊法无创血压测量 |  |
| 4.3 | 具备血压报警 |  |
| 4.4 | 同步数字12导联心电信号采集，采样率≥8000Hz |  |
| 4.5 | 无线蓝牙联接主机 |  |
| 4.6 | 高效数字滤波，提供基线漂移、肌电干扰及电源和网络噪声抑制 |  |
| 4.7 | 频率响应范围：0.05Hz-150Hz |  |
| 4.8 | 输入阻抗：≥100兆欧 |  |
| 4.9 | 耐极化电压：≥±800mv |  |
| 4.10 | 共模抑制比：≥120db |  |
| 4.11 | 可同步自动及手动血压测量 |  |
| 5 | 运动心电分析软件要求 |  |
| 5.1 | 有全程ST段及斜率趋势图、信号平均心电图、ST/HR loop图、MET及心率、血压、负荷、SPO2、MET同步趋势图 |  |
| 5.2 | 同步12导ST段自动及对比测量分析 |  |
| 5.3 | 有心电图向量分析功能 |  |
| 5.5 | 用户可自定义运动方案 |  |
| 5.6 | 可报告Duke指数 |  |
| 6 | 流速传感器技术要求 |  |
| 6.1 | 数字直板式合金涡轮流速传感器 | 是 |
| 6.2 | 测量范围：0－正负30L／S |  |
| 6.3 | 阻力＜0.05Kpa/L/S |  |
| 6.4 | 分辨率：10ML／S |  |
| 6.5 | 测量误差：＜2％ |  |
| 6.6 | 系统死腔：0.035L |  |
| 6.7 | 可不借助任何工具拆卸，可直接消毒液浸泡消毒，全面符合中国肺功能检查指南质控要求 |  |
| 6.8 | 容积测定方法：数字积分法 |  |
| 6.9 | 单个流速传感器正常使用寿命≥五年 |  |
| 6.10 | 流速传感器自动容积定标，无需采用定标筒手动定标 |  |
| 7 | 气体分析模块技术要求 |  |
| 7.1 | 采用快速长寿命的高精度红外吸收CO2分析器 |  |
| 7.2 | 范围:0-10% |  |
| 7.3 | 分辨率精度：0.005% |  |
| 7.4 | 响应时间：≤40ms |  |
| 7.5 | 采用快速长寿命的高精度电化学O2分析器 | 是 |
| 7.6 | O2分析范围: 0-25% |  |
| 7.7 | 分辨率精度：0.005% |  |
| 7.8 | 响应时间：≤40ms |  |
| 8 | 流速传感器自动校准模块 |  |
| 8.1 | 包含由计算机精确控制的校准气泵 |  |
| 8.2 | 校准器自动定标，不需定标筒手动定标 | 是 |
| 8.3 | 气流通过流量计，对比流速传感器的测量值与模拟器的标准值之间的差异 |  |
| 9 | 环境参数自动测量模块技术要求 |  |
| 9.1 | 大气压采样传感器：范围400–800mmHg，精度0.5% |  |
| 9.2 | 温度采样传感器：范围0℃~50℃，精度0.003% |  |
| 四 | 配置要求 |  |
| 1 | 系统主机1套 |  |
| 2 | 标准呼吸模拟器自动容积校准模块1套 |  |
| 3 | 可移动工作台1套 |  |
| 4 | 液压系统支撑臂1套 |  |
| 5 | 数字式流速传感器1套 |  |
| 6 | 快速O2和CO2气体分析器1套 |  |
| 7 | 定标气体稳压型减压表及管路1套 |  |
| 8 | 测试用呼吸面罩及束带1套 |  |
| 9 | 心电测试仪1套 |  |
| 10 | 测试软件及密码盘1套 |  |
| 11 | 操作手册1套 |  |
| 12 | 品牌电脑1套 |  |
| 13 | 彩色打印机1台 |  |
| 五 | 商务条款 |  |
| 1 | 务必填报完整的配套消耗品、耗材的优惠投标价格（不高于浙江省内其他三甲医院同型号耗材价格，并承诺若后续使用中省内其他三甲医院价格下降，必须同步下调），并提供相关注册证及注册表等证明材料（证件必须在有效期内或附系列可证明有效的文件）；如不随附消耗品、耗材报价，视为承诺免费供应 |  |
| 2 | 提供投标产品的彩页资料、详细技术指标及生产厂家的售后服务承诺证明 |  |
| 3 | 卖方提供完整的使用手册和维护手册各一套。投标即响应（如中标后）设备安装时提供维修资料及培训资料 |  |
| 4 | 安装设备时必须提供设备的跟机操作规程 |  |
| 5 | 安装设备时必须提供操作使用培训与维修技术培训 |  |
| 6 | 整机保修≥壹年 |  |